# 采购需求

**一、项目概况**

1、项目名称：海南西部中心医院购买西门子DSA维保

2、设备明细：飞利浦 Brilliance CT 64 Channel

3、服务内容：整机全保，不限次数的人工服务和配件更换，包含CT球管、探测器、高压发生器、原厂（飞利浦）后处理工作站等配件，第三方（高压注射器、稳压器）等外围设备除外；

4、合同履行期限（服务期限）：3年，合同1年1签。

5、服务地点：采购人指定地点。

6、采购预算：58万元/年，174万元/3年。

**二、技术要求**

1、防性保养：按照保养计划提供，每年提供4次专业保养，以保证设备处于最佳运行状态，包含但不限于记录并安排保养时间，按照保养计划更换损耗部件，按照厂家标准进行调校，确认各项技术指标及性能，年检时负责并保证全部监测指标达标，通过相关部门检测时，保障取得合格证，记录设备状况，提供设备保养内容清单，提供每次保养后的保养报告；年度期满提供可行性年度总结服务报告。

▲2、备件：如更换备件，备件必须是原厂合格的零备件，保障不会对设备质量或图像产生不良影响。提供保修所需的备件，备件供应要及时、充足。如因提供不合法不合规或来路不明的备件而引起的相关损失及法律责任由供应商自行承担。**（提供承诺函加盖公章）**

▲3、为了更及时高效地为客户提供服务，供应商需承诺配备驻场工程师不少于1人；**（提供承诺函加盖公章）**

4、设备巡检：按照生产厂家设备本身标准及当地规定执行，包含但不限于制定检查计划，机械安全检查，电气安全检查，记录检查结果。驻场工程师每月对在保设备进行巡检一次，了解设备运行情况。

5、供应商需具有医疗设备维修资格，并在过去3年内无重大维修事故发生，在投标活动中未被财政局行政处罚过。**（提供承诺函加盖公章）**

▲6、供应商须具备客户服务热线电话，全年365天开通，并有专人接听，30分钟内做出响应，工程师需在2小时内赶到现场处理故障。

▲7、保修期内除采购人因素外，必须确保设备的开机率≥97％（按全年365天计算），即每年停机时间不超过11天；若设备开机率低于97%，每超一天成交供应商应顺延保修期5天，以此类推。

8、合同期内的工程师服务费、差旅费、配件更换等因维修服务所产生的费用均涵盖于供应商响应文件的报价中。

9、供应商需在响应文件中提供设备维修保养使用的专业工具列表，证明其维修能力。**（提供拟投入的设备维修保养使用的专业工具列表加盖公章）**

▲10、供应商能充分保证售后服务质量，有健全的人才培训机制，并详细介绍精品培训课程。承诺每年为医院工程师免费提供一次技术培训名额。**（提供承诺函加盖公章）**

▲11、供应商须提供医疗设备管理系统，该系统能为用户提供医疗设备全生命周期的管理。需提供该系统具备如下功能的软件截图及功能说明：

1）.首页全院设备状态展示

2）.设备采购管理

3）.设备管理

4）.医疗设备维修管理

5）.巡查保养管理

6）.质量控制管理

7）.计量管理

8）.不良事件管理

9）.手机移动端

**三、商务要求**

1、成交供应商不允许分包和转包；

2、验收要求：按本磋商文件及成交供应商响应文件及国家、地方和行业的相关政策、法规实施；

3、付款方式：成交供应商与采购人具体协商。